## Slide 2
حسن بیات
دانش‌آموخته‌ی علوم آزمایشگاهی
مبانی پایش کیفیت سنجشی

## Slide 3
روندکلی بررسی «کیفیت»
گام نخست:
شناختن معیارهای کارخوب
معیار‌های کیفیت

## Slide 4
معیار‌های کیفیت
انتخاب اجراکننده
ارزیابی اجرا
حفظ اجرای خوب
بهبود اجرا
ناپذیرفته
پذیرفته
جستجوی مجری جدید

## Slide 5
شناسایی تهدیدها
سدکردن راه خطرات
حفظ اجرای خوب
احتمال خطر = صفر
قطعا کار اینجوری پیش می‌ره
تصمیم‌گیری
آسودگی خیال 100%!

## Slide 6
شناسایی تهدیدها
سدکردن راه خطرات
حفظ اجرای خوب
گذاشتن زنگ هشدار برای خطر باقیمانده
تصمیم‌گیری
هنوز احتمال خطر هست!
ممکنه گاهی کار اینجوری پیش نره

## Slide 7
حفظ عملکرد خوب:
پیشگیری از خرابی
زنگ هشدار برای خطر باقیمانده؛ Residual Risk
پایش کیفیت

## Slide 8
معیار‌های کیفیت
ارزیابی کیفیت
پایش کیفیت
فرآیندهای کیفیت
بهبود کیفیت
تضمین کیفیت
طراحی کیفیت
بازطراحی کیفیت

## Slide 9: کیفیت:
ISO: همه‌ی جنبه‌ها و ویژگی‌های یک فرآورده، فرآیند یا خدمت که توانایی برآورده کردن نیازهای بیان شده یا فرض شده در بردارد.
کیفیت مورد نظر

## Slide 10
ISO 15189:
تضمین کیفیت: آزمایشگاه باید نشان دهد که کیفیت مورد نظر برای نتیجه‌ی آزمایش‌ها تامین می‌شود:
آزمایشگاه شیوه‌هایی را برای آزمایش خواهد برگزید که از نظر کاربرد مورد نظر ارزشیابی شده باشند.
آزمایشگاه شیوه‌هایی را برای پایش کیفیت طراحی خواهد کرد که به دست‌آمدن کیفیت موردنظر برای نتیجه‌ها را تایید می‌کند.

## Slide 11
ویژگی‌های کیفیت
انتخاب مجری
ارزیابی اجرا
پایش کیفیت:
پیشگیری، سامانه‌ی هشدار
پذیرفته
ارزشیابی عملکرد
طراحی پایش کیفیت

## Slide 12: عملکرد خوب (با کیفیت) یعنی چی؟
1) چقدر «کم و زیاد» اشکال نداره؟
مثال؛ حلقه‌ی بازی بچه‌ها: تا 10% اشکال نداره
رینگ موتور: تا 0.1% اشکال نداره
انحراف مجاز؛ خطای کل مجاز
Allowable Total Error; TEa , ATE

## Slide 13
چقدر کم و زیاد اشکال نداره؟ TEa
چند درصد از تولید باید درون محدوده‌ی TEa باشد؟ Allowable Defect Rate, DRa
محصول با کیفیت
عملکرد با کیفیت
عملکرد خوب (با کیفیت) یعنی چی؟

## Slide 14: کیفیت محصول در مقابل کیفیت عملکرد
1 – چقدر انحراف از اندازه هدف، مجاز است؟
خطای کل مجاز یا انحراف مجاز، TEa
TEa = 10%
88
79
85
71
81
83
77
76
90
85
76
81
91
76
…
TV: 80 mm
مثال: تولید ساچمه فلزی
ساچمه قابل قبول: 72 - 88

## Slide 15: کیفیت محصول در مقابل کیفیت عملکرد
1 – چقدر انحراف از اندازه هدف، مجاز است؟
خطای کل مجاز یا انحراف مجاز، TEa
TEa = 10%
88
79
85
71
81
83
77
76
90
85
76
81
91
76
…
ساچمه قابل قبول: 72 - 88
TV: 80 mm
سالم: 94%
ناقص: 6%
پرسش: کار این خط تولید قابل قبول است؟
مثال: تولید ساچمه فلزی

## Slide 16: کیفیت محصول در مقابل کیفیت عملکرد
1 – چقدر انحراف از اندازه هدف، مجاز است؟
خطای کل مجاز یا انحراف مجاز، TEa
TEa = 10%
مثال: تولید ساچمه فلزی
سالم: 94%
ناقص: 6%
2 – چند در صد نقص، مجاز است؟
نرخ مجاز خطا، Allowable Defect Rate; DRa
پرسش: کار این خط تولید قابل قبول است؟
DRa = 5%

## Slide 17: کیفیت محصول در مقابل کیفیت عملکرد
1 – چقدر انحراف از اندازه هدف، مجاز است؟
خطای کل مجاز یا انحراف مجاز، TEa
مثال: تولید ساچمه فلزی
خطا < TEa?
نرخ خطا < DRa?
2 – چند در صد نقص، مجاز است؟
نرخ مجاز خطا، Allowable Defect Rate; DRa

## Slide 18
DEVa
±10%
معیار نمونه قابل قبول
معیار عملکرد قابل قبول
شاخص کیفیت: در طول ماه، حداکثر 2% از نمونه‌ها حجم نامناسب داشته باشد؛ DRa = 2%
حداکثر 2.2
حداقل 1.8
مثال: حجم مناسب خون در لوله CBC: Volume ± 10%
گزارش ماه: 1.5% بدحجم
پرسش: کیفیت خونگیری ماه قابل قبول است؟
2 mL

## Slide 19
انحراف مجاز، TEa (DEVa): معیار قابل قبول بودن یک جواب
نرخ خطای مجاز، DRa: معیار قابل قبول بودن عملکرد
قرارداد نانوشته - حداکثر 5% جواب نادرست قابل قبول است؛ DRa = 5%
سنجش کمی در آزمایشگاه بالینی
  مثال: معیار کیفیت سنجش A1C از نظر IFCC:
    TEa = 5 mmol/mol
    At most 5% chance of erroneous result for routine labs; 0.01% for clinical trials
Investigation of 2 Models to Set and evaluTEa Quality Targets for Hb A1c: Biological Variation and Sigma-Metrics.
IFCC WG-A1C: Weykamp et al. Clin Chem 61:5 (2015)
شاخص اعتمادپذیری محصول

## Slide 20
مقدار هدف
Target Value
TV - TEa
TEa
TEa
TV + TEa
محصول سالم
جواب درست
Perfect
محصول ناقص
جواب نادرست
Defect
محصول ناقص
جواب نادرست
Defect
کیفیت

## Slide 21
مقدار هدف
Target Value
کیفیت
TV - TEa
TV + TEa

## Slide 22
کیفیت
DRa < 5%
آیا این عملکرد خوبه؟
نرخ مجاز ناقصی (درصد مجاز محصول ناقص)؟
95%≥
5% >

## Slide 23
تعریف کیفیت سنجش:
محدوده‌ی مجاز خطا؛ TEa ‌
درصد مجاز خروج از TEa
دست‌کم 95% از جواب‌ها درون محدوده‌ی خطای کل مجاز باشد.

## Slide 24: کیفیت محصول در مقابل کیفیت عملکرد
TEa = 10%
88
79
85
71
81
83
77
76
90
85
76
81
91
76
…
قابل قبول: 72 - 88
TV: 80
مثال: تولید ساچمه فلزی
درست: 94%
نادرست: 6%
پرسش: عملکرد سنجش گلوکز؟
سنجش گلوکز

## Slide 25: جداول خطای مجاز
CLIA 2024
RCPA Quality requirements
RiliBAK – German Guidelines for Quality
Desirable Analytical Performance Specifications (APS) for Imprecision, Bias and ATE
    Ricos Data Base; 2014 (Westgard.com)
    EFLM Biologic Variation Data Base

## Slide 26: کیفیت محصول در مقابل کیفیت عملکرد
خطای کل مجاز یا انحراف مجاز TEa، معیار کالای قابل قبول است
نرخ نقص مجاز، معیار عملکرد قابل قبول است
شانس به دست آوردن یک ساچمه سالم چقدر است؟
نرخ ساچمه ناقص: 2%
98%

## Slide 27: کیفیت محصول در مقابل کیفیت عملکرد
خطای کل مجاز یا انحراف مجاز، معیار کالای قابل قبول است.
نرخ نقص مجاز، معیار عملکرد قابل قبول است.
نرخ A1C نادرست: 2%
شانس به دست آوردن یک جواب درست چقدر است؟

## Slide 28
مثال: تکرار سنجش کراتینین
مقدار هدف: 0.50 mg/dL
خطای مجاز: ±0.08 mg/dL
0.41 0.47 0.52 0.55 0.56 0.54 0.55 0.51 0.56 0.59 0.52 0.55 0.54 0.52 0.59 0.61 0.55 0.59 0.58 0.49 0.53 0.42 0.49 0.52 0.56 0.41 0.47 0.52 0.55 0.56 0.54 0.55 0.51 0.56 0.59 0.55 0.54 0.52 0.59 0.61 0.55 0.59 0.58 0.49 0.53 0.42 0.49 0.52 0.56 0.58 0.61 0.53

## Slide 29
فراوانی
نتیجه
Target
0.50
0.42
0.58
Mean

## Slide 30
فراوانی
نتیجه
Target
0.50
0.42
0.58
Mean

## Slide 31
فراوانی
نتیجه
Target
0.50
0.42
0.58
هرچه میانگین به هدف نزدیکتر، خطا کمتر
Mean
فاصله میانگین تا هدف:
عدم صحت
Bias

## Slide 32
فراوانی
نتیجه
Target
0.50
0.42
0.58
Mean

## Slide 33
فراوانی
نتیجه
Target
0.50
0.42
0.58
Mean

## Slide 34
فراوانی
نتیجه
Target
0.50
0.42
0.58
Mean

## Slide 35
فراوانی
نتیجه
Target
0.50
0.42
0.58
Mean

## Slide 36
فراوانی
نتیجه
Target
0.50
0.42
0.58
هرچه یکدستی بیشتر، خطا کمتر
Mean
یکدستی:
عدم دقت SD
SD
SD
سیگما σ

## Slide 37
فراوانی
نتیجه
Target
0.50
0.42
0.58
Mean
SD
SD
هرچه یکدستی بیشتر، خطا کمتر
یکدستی:
عدم دقت
SD
SD

## Slide 38
مثال: تکرار سنجش کراتینین بر روی یک نمونه با مقدار هدف 0.50 mg/dL
0.41 0.47 0.52 0.55 0.56 0.54 0.55 0.51 0.56 0.59 0.52 0.55 0.54 0.52 0.59 0.61 0.55 0.59 0.58 0.49 0.53 0.42 0.49 0.52 0.56 0.41 0.47 0.52 0.55 0.56 0.54 0.55 0.51 0.56 0.59 0.55 0.54 0.52 0.59 0.61 0.55 0.59 0.58 0.49 0.53 0.42 0.49 0.52 0.56 0.58 0.61 0.53
هرچه یکدستی بیشتر، خطا کمتر
هرچه میانگین به هدف نزدیکتر، خطا کمتر

## Slide 39: یکدستی/همسانی
مثال: خرید پرتقال با قطر حدود 9 سانتی‌متر برای جشن تولد
9
11
5
7
13

## Slide 40: یکدستی بیشتر
9
11
5
7
13
اندازه پرتقال‌ها به میانگین نزدیکتره!

## Slide 41
9
11
5
7
13
«انحراف نتایج از میانگین» کمتره!
Xi –

## Slide 42
میانگین ساده انحراف‌‌ها

## Slide 43
میانگین «قدر مطلق» انحراف‌‌ها
انحراف متوسط Mean Deviation; MD
یا
انحراف مطلق متوسط Mean Absolute Deviation; MAD

## Slide 44: اِشکال!

## Slide 45: میانگین گرفتن از «مجذور» انحراف‌‌ها
= 16
= 22.5
پراکنش Variance

## Slide 46
اشکالِ جزئی پراکنش: واحد سنجش به توان 2 می‌رسه و نامانوس میشه؛ مثلا mg2/dL2
در انحراف معیار، واحد همون واحد سنجشه؛ مثلا mg/dL
پراکنش Variance
انحرافِ معیار Standard Deviation
نکته!
پیش از انجام محاسبات حسابی روی انحراف معیارها، باید ابتدا اون‌ها رو به پراکنش تبدیل کرد

## Slide 47
جمعیت - نمونه

## Slide 48
جمعیت - نمونه

## Slide 49
جمعیت - نمونه

## Slide 50
جمعیت - نمونه

## Slide 51: جمعیت - نمونه
51
جمعیت
نمونه
برآورد
تعمیم: داوری با احتمال

## Slide 52: انحراف معیار نسبی Relative SD ضریب تغییرات CV
مثال: انحراف معیار سنجش گلوکز
سطح 1: 2 mg/dL میانگین: 35
سطح 2: 4 mg/dL میانگین: 273
در کدام مورد تکرارپذیری بهتر است؟
x 100
x 100 = 5.7% x 100 = 1.5%

## Slide 53
شمارش خطا
رویکرد شمارشی
رویکرد آماری (توزیع-بنیان)

## Slide 54
روش شمارش

## Slide 55
روش آماری (توزیع-بنیان)

## Slide 56
عبور آب (لیتر در ساعت)
ساعت
8:00
12:00
2000
1000
3000
10
طول
عرض

## Slide 57
ساعت
8:00
12:00
10
طول
عرض
عبور آب (لیتر در ساعت)
2000
1000
3000

## Slide 58
ساعت
8:00
12:00
10
5000
قاعده
ارتفاع
عبور آب (لیتر در ساعت)
2000
1000
3000

## Slide 59
ساعت
8:00
12:00
10
قاعده
ارتفاع
5000
عبور آب (لیتر در ساعت)
2000
1000
3000

## Slide 60
فراوانی
نتیجه
مثال: تکرار سنجش کراتینین بر روی یک نمونه
Mean
SD
توزیع گاسی (نرمال)
شمارش خطا به روش آماری

## Slide 61
فراوانی
نتیجه
Target
0.50
0.42
0.58

## Slide 62
فراوانی
نتیجه
Target
0.50
0.42
0.58
Bias

## Slide 63
فراوانی
نتیجه
Target
0.50
0.42
0.58
Bias

## Slide 64
فراوانی
نتیجه
Target
0.50
0.42
0.58

## Slide 65
فراوانی
نتیجه
Target
0.50
0.42
0.58

## Slide 66
فراوانی
نتیجه
Target
0.50
0.42
0.58
Bias

## Slide 67
Chart: 
 | -0.019947 | 0.45878
 | -0.019947 | 0.41889
 | -0.019947 | 0.41889
 | 0.23937 | 0.23937
Mean | -0.019947 | 0.41889
SD = 1
0.0000001%
0.0000001%
Defect Rate (DR) = 0.00000002%
= 2/109

## Slide 68
Chart: 
 | -0.0099736 | 0.22939
 | -0.0099736 | 0.20944
 | -0.0099736 | 0.20944
 | 0.11968 | 0.11968
Mean | -0.0099736 | 0.20944
SD = 2
0. 13%
0.13%
Defect Rate (DR) = 0.26%

## Slide 69
Chart: 
 | -0.0079788 | 0.18351
 | -0.0079788 | 0.16756
 | -0.0079788 | 0.16756
 | 0.095746 | 0.095746
Mean | -0.0079788 | 0.16756
SD = 2.5
0.8%
0.8%
Defect Rate (DR) = 1.6%

## Slide 70
Chart: 
 | -0.0056992 | 0.13108
 | -0.0056992 | 0.11968
 | -0.0056992 | 0.11968
 | 0.06839 | 0.06839
Mean | -0.0056992 | 0.11968
SD = 3.5
4.3%
4.3%
Defect Rate (DR) = 8.6%

## Slide 71
Chart: 
 | -0.0099736 | 0.22939
 | -0.0099736 | 0.20944
 | -0.0099736 | 0.20944
 | 0.11968 | 0.11968
Mean | -0.0099736 | 0.20944
SD = 2
0. 13%
0.13%
Defect Rate (DR) = 0.26%

## Slide 72
Chart: 
 | -0.0099736 | 0.22939
 | -0.0099736 | 0.20944
 | -0.0099736 | 0.20944
 | 0.11968 | 0.11968
Mean | -0.0099736 | 0.20944
SD = 2
0.003%
2.3%
BIAS = 2
Defect Rate (DR) = 2.303%
0. 13%
0. 13%
DR = ~ 2.3%

## Slide 73
5 meter
5 meter
3 meter
7 meter
7 meters away…; I’m really safe!
Just 3 meters!
2 m

## Slide 74
Chart: 
 | -0.0099736 | 0.22939
 | -0.0099736 | 0.20944
 | -0.0099736 | 0.20944
 | 0.11968 | 0.11968
Mean | -0.0099736 | 0.20944
SD = 2
0.003%
2.3%
BIAS = 2
Defect Rate (DR) = 2.303%
DR = ~ 2.3%

## Slide 75
Chart: 
 | -0.0056992 | 0.13108
 | -0.0056992 | 0.11968
 | -0.0056992 | 0.11968
 | 0.06839 | 0.06839
Mean | -0.0056992 | 0.11968
SD = 3
12.6%
فاصله بین میانگین و مرز (نزدیک) شاخص خوبی برای میزان خطا!
1.1%
چند SD؟
چند σ؟
BIAS = 2
Defect Rate (DR) = 13.7%

## Slide 76
Chart: 
 | -0.019947 | 0.45878
 | -0.019947 | 0.41889
 | -0.019947 | 0.41889
 | 0.23937 | 0.23937
Mean | -0.019947 | 0.41889
SD = 1
0.0000001%
0.0000001%
6:1 = 6 SD
6 σ
Sigma Metric
عیار سیگما
چند σ؟

## Slide 77
Chart: 
 | -0.0099736 | 0.22939
 | -0.0099736 | 0.20944
 | -0.0099736 | 0.20944
 | 0.11968 | 0.11968
Mean | -0.0099736 | 0.20944
SD = 2
0. 13%
0.13%
3 σ
SM = 3
6:2 = 3 SD

## Slide 78
Chart: 
 | -0.0079788 | 0.18351
 | -0.0079788 | 0.16756
 | -0.0079788 | 0.16756
 | 0.095746 | 0.095746
Mean | -0.0079788 | 0.16756
SD = 2.5
0.8%
0.8%
2.4 σ
SM = 2.4
6:2.5 = 2.4 SD

## Slide 79
Chart: 
 | -0.0056992 | 0.13108
 | -0.0056992 | 0.11968
 | -0.0056992 | 0.11968
 | 0.06839 | 0.06839
Mean | -0.0056992 | 0.11968
SD = 3.5
4.3%
4.3%
1.7 σ
SM = 1.7
6:3.5 = 1.7 SD

## Slide 80
Chart: 
 | -0.0099736 | 0.22939
 | -0.0099736 | 0.20944
 | -0.0099736 | 0.20944
 | 0.11968 | 0.11968
Mean | -0.0099736 | 0.20944
SD = 2
0. 13%
0.13%
3 σ
SM = 3

## Slide 81
Chart: 
 | -0.0099736 | 0.22939
 | -0.0099736 | 0.20944
 | -0.0099736 | 0.20944
 | 0.11968 | 0.11968
Mean | -0.0099736 | 0.20944
SD = 2
0.003%
2.3%
BIAS = 2
2 σ
SM = 2
(6 – 2):2
= 2 SD

## Slide 82
Chart: 
 | -0.0099736 | 0.22939
 | -0.0099736 | 0.20944
 | -0.0099736 | 0.20944
Mean | -0.0099736 | 0.20944
TEa
TEa
BIAS
TEa - Bias
SM = (TEa – |B|) / SD
SM = (%TEa – |%B|) / CV

## Slide 83
Chart: 
 | -0.0099736 | 0.22939
 | -0.0099736 | 0.20944
 | -0.0099736 | 0.20944
Mean | -0.0099736 | 0.20944
8
8
3
5
SM = (TEa – |B|) / SD
مثال:
TEa = 8 mg/dL
Bias = 3 mg/dL
SD = 2
5/2 = 2.5
SM = (8-3)/2 =2.5

## Slide 84
Chart: 
 | -0.0099736 | 0.22939
 | -0.0099736 | 0.20944
 | -0.0099736 | 0.20944
Mean | -0.0099736 | 0.20944
10
10
2
8
مثال:
TEa = 10%
Bias = 2%
CV = 1.5%
8/1.5 = 5.3
SM = (10-2)/1.5 = 5.3
SM = (%TEa – |%B|) / CV

## Slide 85
Class | Sigma | DPM
Unacceptable | <2 | ≥45500
Poor | 2-3 | 45500 - 27000
Marginal | 3-4 | 27000 - 63
Good | 4-5 | 63 – 0.6
Excellent | 5-6 | 0.6 – 0.002
World Class | ≥6 | 0.002

## Slide 86
TV
Defect Rate
Sigma Metric = 0
MEAN
50%
نرخ خطا نزدیک به 50% است. جواب درست اندکی بیش از 50% است.
TEa
Bias = TEa
SM =
SM =

## Slide 87
TV
Defect Rate
MEAN
SM
نرخ خطا بیش از 50% است؛ جواب درست، کمتر از 50% است.
> 50%
TEa
Bias > TEa
NEGATIVE Sigma Metric
SM =
SM =
SM = -1.3

## Slide 88
TV
32
DPM
SM: 4 → 3
X̄
3 σ
1
σ
1350
DPM
DR: 32 → 1350
TV
0.0000013
DPM
SM: 7 → 6
X̄
6 σ
1
σ
0.0002
DPM
DR: 0.0000013→ 0.0002
عیار سیگما و افزایش خطا به دنبال جابجایی
هرچه عیار سیگما بالاتر باشد، به دنبال یک جابجایی معین، افزایش خطا کمتر است.

## Slide 89
Bias = 0
کالیبر مجدد
SM = 4.7
3.35 + 1.35
TEa = 8
SD = 1.7
Bias = -2.3 = 1.35 SD
SM = 3.35
DR = 404 DPM
3.35 SD
4.70 SD
1.35
SD
DR = 2.6 DPM
1.4 برابر افزایش عیار سیگما
155 مرتبه کاهش در نرخ خطا
مثال
بهبود عملکرد – افزایش عیار سیگما با کاهش عدم صحت

## Slide 90
SD = 2.1
بهبود دقت
SM = 3.62
2.38 x 1.52
2.38
TEa = 8
SD = 3.2
Bias = -0.4 = 0.12 SD
SM = 2.38
DR = 17313 DPM
3.2/2.1 = 1.52
3.62
DR = 296 DPM
1.52 برابر افزایش عیار سیگما
58 مرتبه کاهش در نرخ خطا
مثال
بهبود عملکرد – افزایش عیار سیگما با کاهش عدم دقت

## Slide 91
عیار سیگما شاخص نرخ خطا و به عبارت دیگر شاخص کیفیت عملکرد است
عیار سیگما یعنی فاصله بین میانگین و مرز (نزدیک) به واحد SD یا CV
اگر عیار سیگما 2 باشد، نرخ خطا (بسته به مقدار عدم صحت) 5% یا کمتر از 5% است
حداقل عیار سیگمای مجاز به طور سرانگشتی 2 است

## Slide 93: ارزشیابی
بررسی این که آیا عملکرد یک سامانه همان طوری است که انتظار می‌رود.

## Slide 94
ارزشیابی یعنی بررسی انحراف:
جوابی که تولید کرده‌ایم چقدر با مقدار واقعی اختلاف دارد؟
آیا این مقدار انحراف به اندازه‌‌ای هست که به کاربرد جواب آسیب بزند یا نه؟

## Slide 95: انواع خطا:
ثابت
نسبی (تناسبی؟)
اتفاقی (تصادفی)
سامانمند (منظم)
تکرار سنجش
مقایسه با ماده یا روش مرجع

## Slide 96: مراحل ارزشیابی روش
خطی بودن روش؛ گستره‌ی قابل گزارش
بررسی نوسان؛ تکرارپذیری
بررسی نامیزانی
بررسی مداخله‌گرها و بازیافت
بررسی مرز تشخیص روش
تایید/تعیین محدوده‌ی مرجع
ویژگی‌های مربوط به اعتمادپذیری
چند درصد از نتایج ما سالم است؟
آیا عملکرد ما قابل قبول است؟
ویلیام اسلر: پزشکی علم عدم قطعیت و هنر احتمالات است.

## Slide 97: بررسی خطای تصادفی
طول ارزیابی: درون دوری، درون روزی، روز به روز یا بین روزی
ماده زمینه ای: سرم، پلاسما، ادرار، CSF، مایع سروزی
سطوح ارزیابی: سطوح مهم بالینی
تعداد تکرار: حداقل 20 تکرار (مقدماتی)، بلند مدت 6 ماه
نوع نمونه: نمونه‌های بیماران، کنترل تجاری، استاندارد

## Slide 98: اجزای دقت در تعاریف CLSI
دقت: نزدیکی همخوانی بین نتایج مستقل آزمایش که در شرایط معین به دست آمده است (ISO 3534-1)
یک آزمایشگاه
زمان کوتاه
یک کاربر
وسایل یکسان
باز آفرینی
Reproducibility
تکرارپذیری
Repeatability
آزمایشگاه‌های گوناگون
شماره ساخت‌های گوناگون مواد،
شماره ساخت‌های گوناگون کالیبراتور
کاربران مختلف و وسایل مختلف
زمان طولانی
دقت دور به دور
دقت روز به روز
دقت درون آزمایشگاهی
یک آزمایشگاه
زمان معین
کاربران مختلف
وسایل یکسان
شماره ساخت‌ معرف‌ها و کالیبراتورها ممکن است فرق کند
دقت بینابینی
دقت درون دوری سابق

## Slide 99: اجزای دقت در تعاریف CLSI
یک آزمایشگاه
زمان کوتاه
یک کاربر
وسایل یکسان
باز آفرینی
Reproducibility
تکرارپذیری
Repeatability
آزمایشگاه‌های گوناگون
شماره ساخت‌های گوناگون مواد،
شماره ساخت‌های گوناگون کالیبراتور
کاربران مختلف و وسایل مختلف
زمان طولانی
دقت دور به دور
دقت روز به روز
دقت درون آزمایشگاهی
یک آزمایشگاه
زمان معین
کاربران مختلف
وسایل یکسان
شماره ساخت‌ معرف‌ها و کالیبراتورها ممکن است فرق کند
دقت بینابینی
دقت درون دوری سابق

## Slide 100: اجزای دقت در تعاریف CLSI
یک آزمایشگاه
زمان کوتاه
یک کاربر
وسایل یکسان
باز آفرینی
Reproducibility
تکرارپذیری
Repeatability
آزمایشگاه‌های گوناگون
شماره ساخت‌های گوناگون مواد،
شماره ساخت‌های گوناگون کالیبراتور
کاربران مختلف و وسایل مختلف
زمان طولانی
دقت دور به دور
دقت روز به روز
دقت درون آزمایشگاهی
یک آزمایشگاه
زمان معین
کاربران مختلف
وسایل یکسان
شماره ساخت‌ معرف‌ها و کالیبراتورها ممکن است فرق کند
دقت بینابینی
دقت درون دوری سابق

## Slide 102
مثال:
نمودارتوزیع وزن یک کودکان مدرسه گاسی است؛
میانگین وزن کودکان: 50 کیلوگرم؛
انحراف معیار: 1.5 کیلوگرم؛
وزن 68% پیرامون میانگین؟
وزن 95% پیرامون میانگین؟
وزن 99.7% پیرامون میانگین؟
48.5 تا 51.5
47 تا 53
45.5 تا 54.5

## Slide 103
مثال: تکرارپذیری 1 ماهه آزمایش گلوکز
میانگین: 100 mg/dL
انحراف معیار: 3 mg/dL
68% نتایج میانی از *** تا *** است.
95% نتایج میانی از *** تا *** است.
99.7% نتایج میانی از *** تا *** است.

## Slide 104
مثال: تکرارپذیری 1 ماهه آزمایش گلوکز
میانگین: 100 mg/dL
انحراف معیار: 3 mg/dL
68% نتایج میانی از 97 تا 103 است.
95% نتایج میانی از 94 تا 106 است.
99.7% نتایج میانی از 91 تا 109 است.

## Slide 105: داوری مقدماتی:
کوتاه مدت (یک دوره یا یک روزه): پیش درآمد؛ بهترین عملکرد یک روش
CV < ¼ ATE
تکرارپذیری بلند مدت: بررسی اصلی تکرارپذیری
CV < 1/3 ATE

## Slide 106
ماه | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
شماره کنترل | 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200
کوتاه مدت |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Mean | 108.1 | 108.5 | 108.3 | 108.2 | 107.9 | 107.6 | 108.1 | 107.8 | 108.1 | 108.0
SD | 2.26 | 2.04 | 2.45 | 2.07 | 1.86 | 2.58 | 2.19 | 1.47 | 2.15 | 2.03
CV | 2.1 | 1.9 | 2.3 | 1.9 | 1.7 | 2.4 | 2.0 | 1.4 | 2.0 | 1.9
انباشتی |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
شماره کنترل | 1-20 | 1-40 | 1-60 | 1-80 | 1-100 | 1-120 | 1-140 | 1-160 | 1-180 | 1-200
Mean | 108.1 | 108.3 | 108.2 | 108.2 | 108.1 | 108.0 | 108.1 | 108.1 | 108.1 | 108.0
SD | 2.26 | 2.14 | 2.23 | 2.17 | 2.11 | 2.20 | 2.19 | 2.12 | 2.11 | 2.09
CV | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9
تاثیر تعداد نتایج بر قابل اطمینان بودن برآورد

## Slide 107
Chart: میانگین
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
کوتاه مدت | 108.05 | 108.5 | 108.3 | 108.2 | 107.9307 | 107.55 | 108.0738 | 107.8 | 108.1 | 108.025

## Slide 108
Chart: میانگین
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
کوتاه مدت | 108.05 | 108.5 | 108.3 | 108.2 | 107.9307 | 107.55 | 108.0738 | 107.8 | 108.1 | 108.025
تجمعی | 108.05 | 108.275 | 108.2167 | 108.2125 | 108.12 | 108.025 | 108.0857 | 108.05 | 108.0556 | 108.045

## Slide 109
Chart: CV
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
کوتاه مدت | 2.0906 | 1.8793 | 2.2598 | 1.9106 | 1.7236 | 2.4034 | 2.0244 | 1.366 | 1.9886 | 1.8807

## Slide 110
Chart: CV
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
کوتاه مدت | 2.0906 | 1.8793 | 2.2598 | 1.9106 | 1.7236 | 2.4034 | 2.0244 | 1.366 | 1.9886 | 1.8807
انباشتی (تجمعی) | 2.0906 | 1.973 | 2.0564 | 2.009 | 1.9555 | 2.0347 | 2.0297 | 1.9579 | 1.9558 | 1.9381

## Slide 111
Chart: 95%CI for Mean = 80 and SD = 3.5
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200
UL | 83.0679 | 82.1693 | 81.7712 | 81.5339 | 81.372 | 81.2525 | 81.1596 | 81.0847 | 81.0226 | 80.9702 | 80.925 | 80.8856 | 80.8509 | 80.8199 | 80.7921 | 80.767 | 80.7441 | 80.7231 | 80.7038 | 80.686 | 80.6695 | 80.6541 | 80.6397 | 80.6262 | 80.6136 | 80.6017 | 80.5904 | 80.5798 | 80.5697 | 80.5601 | 80.551 | 80.5423 | 80.5341 | 80.5261 | 80.5186 | 80.5113 | 80.5044 | 80.4977 | 80.4913 | 80.4851
Mean | 80 | 80
LL | 76.9321 | 77.8307 | 78.2288 | 78.4661 | 78.628 | 78.7475 | 78.8404 | 78.9153 | 78.9774 | 79.0298 | 79.075 | 79.1144 | 79.1491 | 79.1801 | 79.2079 | 79.233 | 79.2559 | 79.2769 | 79.2962 | 79.314 | 79.3305 | 79.3459 | 79.3603 | 79.3738 | 79.3864 | 79.3983 | 79.4096 | 79.4202 | 79.4303 | 79.4399 | 79.449 | 79.4577 | 79.4659 | 79.4739 | 79.4814 | 79.4887 | 79.4956 | 79.5023 | 79.5087 | 79.5149

## Slide 112
Chart: 95%CI for SD
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200
UL | 5.7471 | 3.6512 | 3.1542 | 2.9211 | 2.7823 | 2.6886 | 2.6204 | 2.5681 | 2.5264 | 2.4923 | 2.4637 | 2.4393 | 2.4183 | 2.3998 | 2.3835 | 2.3689 | 2.3559 | 2.344 | 2.3332 | 2.3234 | 2.3143 | 2.3059 | 2.2981 | 2.2909 | 2.2841 | 2.2778 | 2.2719 | 2.2663 | 2.261 | 2.256 | 2.2513 | 2.2469 | 2.2426 | 2.2386 | 2.2347 | 2.2311 | 2.2275 | 2.2242 | 2.2209 | 2.2178
SD | 2 | 2
LL | 1.1983 | 1.3757 | 1.4643 | 1.521 | 1.5617 | 1.5928 | 1.6177 | 1.6383 | 1.6557 | 1.6707 | 1.6837 | 1.6953 | 1.7056 | 1.7148 | 1.7232 | 1.7309 | 1.7379 | 1.7444 | 1.7504 | 1.756 | 1.7612 | 1.7661 | 1.7707 | 1.775 | 1.779 | 1.7829 | 1.7865 | 1.79 | 1.7933 | 1.7964 | 1.7994 | 1.8023 | 1.805 | 1.8076 | 1.8101 | 1.8125 | 1.8149 | 1.8171 | 1.8192 | 1.8213

## Slide 113
ماه | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
شماره کنترل | 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200
کوتاه مدت |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Mean | 108.1 | 108.5 | 108.3 | 108.2 | 107.9 | 107.6 | 108.1 | 107.8 | 108.1 | 108.0
SD | 2.26 | 2.04 | 2.45 | 2.07 | 1.86 | 2.58 | 2.19 | 1.47 | 2.15 | 2.03
CV | 2.1 | 1.9 | 2.3 | 1.9 | 1.7 | 2.4 | 2.0 | 1.4 | 2.0 | 1.9
انباشتی |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
شماره کنترل | 1-20 | 1-40 | 1-60 | 1-80 | 1-100 | 1-120 | 1-140 | 1-160 | 1-180 | 1-200
Mean | 108.1 | 108.3 | 108.2 | 108.2 | 108.1 | 108.0 | 108.1 | 108.1 | 108.1 | 108.0
SD | 2.26 | 2.14 | 2.23 | 2.17 | 2.11 | 2.20 | 2.19 | 2.12 | 2.11 | 2.09
CV | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9
Mean = 108.2
SD = 2.13
CV = 2.0
n | 200 | 95%CI |  | Range
Mean | 108 | 107.7 | 108.3 | 0.6
SD | 2.09 | 1.90 | 2.33 | 0.4
Chart: 
 | 110.139 | 110.139
 | 112.233 | 112.233
 | 114.327 | 114.327
 | 105.951 | 105.951
 | 103.857 | 103.857
 | 101.763 | 101.763
 | 108.045 | 108.045

## Slide 114: بررسی نامیزانی (عدم صحت) Bias
جواب‌های تباد‌ل‌پذیر
روش به روش و آزمایشگاه به آزمایشگاه
چرا باید «میزان» باشیم؟

## Slide 115: ویژگی های روش مقیاس:
رسیدن رد آن به یک روش و/یا ماده‌ی مرجع
خطای مجاز کل کوچکتر از روش مورد ارزیابی (پایش کیفیت بسیار سختگیرانه)
رفتارش با نمونه‌، همانند رفتار روش ما با نمونه باشد
ردیاب‌پذیر بودن؛ TRACEABILTY
عدم قطعیت؛ MEASURMENT UNCERTAINTY
تبادل‌پذیری؛ COMMUTABILTY

## Slide 116
روش مرجع اولیه
ماده‌ی مرجع اولیه
عدم قطعیت کامل
با واحد SI
ماده‌ی مرجع ثانویه
- زمینه همانند نمونه
روش انتخابی
کالیبراتور روزمره
روش روزمره
نمونه‌ی بیمار
جواب بیمار
عدم قطعیعت
پیشنهاد Tietz در 1977؛ پذیرفته و ارائه شده به وسیله‌ی ISO
سلسله مراتب ردیابی‌پذیری روش‌های روزمره به یک روش مرجع

## Slide 117
روش مرجع اولیه
ماده‌ی مرجع اولیه
عدم قطعیت کامل
با واحد SI
ماده‌ی مرجع ثانویه
- زمینه همانند نمونه
روش انتخابی
کالیبراتور روزمره
روش روزمره
کورتیزول
PRM: کریستال کورتیزول؛ بررسی شیمیایی برای ناخالصی
NIST SRM 92
کالیبراتور اولیه: فرآورده‌ی کورتیزول با خلوص معین، مثلا 0.998 و CI 95% برابر 0.001±
ID-GC-MS
یک مجموعه سرم انسانی تک دهنده ساخت IRMM
ERM-DA451/IFCC
تبادل‌پذیر با روش انتخابی مورد نظر
تبادل‌پذیر با روش روش روزمره

## Slide 118
الکترولیت‌ها، متابولیت‌ها، استروئیدهای و هورمون‌های تیروئیدی
ERM-DA470K: پروتئین‌های سرم
مشکل با هورمون‌های پروتئینی
ERM-DA471K for cystatin C
…commutable for … Siemens N Latex cystatin C Test Kit run on a BN ProSpec (Siemens Healthcare Diagnostics), the Sentinel CH assay run on an Architect c16000 (Abbott Laboratories), and the Gentian cystatin C immunoassay performed on an Architect ci8200
The commutability of ERM-DA471/IFCC for use with additional manufacturer’s measurement procedures is being evaluated
JCTLM
Joint Committee for Traceability in Laboratory Medicin
IVD Directive EC 98/79/2003
ISO-15189
نتیجه‌ها باید به طور جهانی قابل مقایسه باشند و این نیازمند ردیابی‌پذیری مترولوژیک و گزارش کردن عدم قطعیت است
NCEP; Cholesterol
NKF; Creatinine, eGFR
NGSP/UKDPS; A1C
CDC + NIST; VDSP
ردیاب بودن به مواد مرجع در حال حاضر
راهنمای یکسان‌سازی تشخیص PCOS (2018)
آزمایش AMH در حال حاضر برای تشخیص PCOS مناسب نیست
- روش‌های موجود به یک ماده/روش مرجع ردیابی ندارند

## Slide 119
ردیاب بودن به مواد مرجع در حال حاضر
How to Say No to Reporting Ct Values
CLN; Dec. 2021: 47(10)
https://www.aacc.org/cln/articles/2021/december/how-to-say-no-to-reporting-ct-values?utm_source=cln-etoc&utm_medium=email&utm_campaign=dec-etoc-2021&utm_content=ct%20values
The utilization of Ct values to guide patient management is discouraged. Correlation with viral load, viral burden, or infectivity has not been established for qualitative SARS-CoV-2 tests. Numerous factors such as biological variance, adequacy of sample, time of exposure, instrumentation, methodology, lack of certified reference material, and regulatory factors influence the Ct values detected in qualitative SARS-CoV-2 assays. Therefore, AACC discourages reporting or disclosing Ct values to guide patient management.

## Slide 120
Part 2
تعیین عدم صحت با استفاده از مواد مرجع دستورکار CLSI EP15

## Slide 121: Statistical basis
Mean
TV
Standard uncertainty of RM, uRM
Standard uncertainty of Mean, uMean
u: ~68% probability
u: ~68% probability
BIAS = Mean - TV

## Slide 122: Statistical basis
Reference Material (MR) with Target Values
Assaying RM to estimate user Mean
Mean
TV
Standard uncertainty of RM, uRM
Standard uncertainty of Mean, uMean
u: ~68% probability
u: ~68% probability

## Slide 123: Statistical basis
ubias =
Standard uncertainty of Bias
u: ~68% probability

## Slide 124: Statistical basis
ubias =
Ubias = m * ubias
Standard uncertainty of Bias
Expanded uncertainty of Bias
TV

## Slide 125: Statistical basis
ubias =
Ubias = m * ubias
Standard uncertainty of Bias
Expanded uncertainty of Bias
TV
TV - Ubias
TV + Ubias

## Slide 126
VI = TV ± Ubias
TV
+ UBias
- UBias
Statistically Significant Bias

## Slide 127
Standard Reference (CRM) - JCTLM, IFCC, NIST, WHO,…
uRM presented in certificate
dfRM = ∞
May not appropriate for some labs: Accessibility, commutability, cost, stability
Spiked sample - e.g. drugs
Practically uRM is considered zero and dfRM considered ∞
Specifications of RMs

## Slide 128
EQA materials – Preferably unaltered patient samples
TV = Group Mean
uRM = SDGroup/
dfRM = nLab – 1
PT (Proficiency Testing) materials
TV, uRM & dfRM as EQA
nLab > 10; preferably > 20
Some labs provide more results
QC & Calibration Verification materials
uRM assumed zero
dfRM assumed infinity
Unrealistic assumptions

## Slide 129
Conventional TVs
uRM = 0
dfRM = ∞
Patient samples tested in one or more central labs
Patient samples sent to a lab traceable to a reference hierarchy
Previously collected QC data
The observed difference reflects “TRUENESS” if a high quality method is used for assigning TV

## Slide 131: Fortress Diagnostics
EQA Examples

## Slide 132: ALT

## Slide 133: Zinc

## Slide 134: Copper

## Slide 135: C4

## Slide 150
معادله‌ی بازگشت
(Regression)
تعیین عدم صحت با استفاده از روش مرجع

## Slide 151: عواملی که هنگام تعیین عدم صحت به روش مقایسه با روش مرجع باید در نظر گرفت:
تبادل‌پذیری نمونه؛ نمونه‌ی بیماران
سطح‌های تصمیم‌گیری
تعداد نمونه: دست کم 40 نمونه‌ی بیمار در گستره‌ی با اهمیت از نظر بالینی
دست کم در طول 5 روز کاری؛ در طول 20 روز بهتر است
به صورت دوتایی با هر دو روش
اگر سطح نمونه‌ها در تمام گستره‌ی مهم بالینی گسترده باشد، 20 نمونه‌ هم کافی است
اگر اساس سنجش فرق می‌کند، باید 100 تا 200 نمونه استفاده شود تا اثر مداخله‌گرها بررسی شود.

## Slide 152
؛ روش مرجع (مقیاس)X
Y؛ روش مورد ارزشیابی
Y (آزمون) | X (مرجع)
y1 | x1
y2 | x2
y3 | x3
… | …
yn | xn

## Slide 153
اطمینان پذیری
محاسبه‌ی نامیزانی
r > 0.975
استفاده از معادله ی بازگشت خطی ساده
Simple Linear Regression
r =[ NΣXY - (ΣX)(ΣY) / Sqrt([NΣX2 - (ΣX)2][NΣY2 - (ΣY)2])] ضریب همبستگی:

## Slide 154
؛ روش مرجع (مقیاس)X
Y؛ روش مورد ارزشیابی
همبستگی ضعیف
10
50
20
5
10
r = 0.65

## Slide 155
X
Y
همبستگی خوب
خط حداقل مجذورها
Y = A + BX
r > 0.975
Xc1
Xc3
Xc2
B = (NΣXY - (ΣX)(ΣY)) / (NΣX2 - (ΣX)2) A = (ΣY - b(ΣX)) / N

## Slide 156
A: نمایانگر خطای سامانمند ثابت
Constant SE = A
B: نمایانگر خطای سامانمند نسبی
Proportional SE = B-1
X
Y
تفسیر معادله‌ی خط بازگشتY = A + BX
A = 0
B = 1
Y = X

## Slide 157
فقط خطای سامانمند ثابت
X
Y
Y = A + BX
A ≠ 0
B = 1
Y = -5 + X
CE =
PE = B - 1
= 1 – 1 = 0
A = -5
0
-5

## Slide 158
فقط خطای سامانمند نسبی
X
Y
Y = A + BX
A = 0
B ≠ 1
Y = 0.9X
CE = 0
PE = 0.9 - 1
= -0.1
= -10%

## Slide 159
خطای سامانمند ثابت و نسبی
Y = A + BX
A ≠ 0
B ≠ 1
Xc1
Xc2
CE
PE
CE
PE
SE
SE
Y = -5 + 0.9X
CE = -5
PE = 0.9 - 1
= -10%

## Slide 160
خطای سامانمند ثابت و نسبی
35
Y = A + BX
Glucose:
Y = 8 + 0.9X
CE = 8 mg/dL
PE = 0.9-1 = -0.1
A ≠ 0
B ≠ 1
Xc =100
Xc = 200
188
Xc =30
98
450
413
SE = +17%
SE = -8%
SE = -6%
SE = -2%

## Slide 161
خطای سامانمند ثابت و نسبی
26
Y = A + BX
Glucose:
Y = -10 + 1.2X
CE = -10 mg/dL
PE = 0.2
A ≠ 0
B ≠ 1
100
200
230
30
110
400
470
50
50
Bias = -13%
Bias = 15%
Bias = 10%
Bias = 0%
Bias = 17.5%

## Slide 162
r > 0.975
YC = A + BXC
Bias = YC - XC
%Bias = (Bias/XC) x 100
محاسبه‌ی نامیزانی
Y = A + BX

## Slide 163
r = 0.98 ; Y = -5 + 1.05X
Y50 = -5 + 1.05 * 50 = 47.5
Bias50 = 47.5 – 50 = -2.5 mg/dL
%Bias50 = (2.5/50) * 100 = -5%
Y100 = -5 + 1.05 * 100 = 100
%Bias100 = (0/100) * 100 = 0%
Y200 = -5 + 1.05* 200 = 205
%Bias200 = (5/200) * 100 = 2.5%
محاسبه‌ی نامیزانی؛ مثال
سنجش گلوکز

## Slide 164
Chart: کورتیزول
| 60 | 65 | 70 | 75 | 78 | 80 | 99 | 99 | 110 | 115 | 120 | 133 | 140 | 144 | 168 | 178 | 180 | 185 | 190 | 199 | 215 | 236 | 245 | 280 | 299 | 340 | 350 | 353 | 360 | 360 | 380 | 395 | 400 | 410 | 430 | 445 | 450 | 485 | 500
 | 82 | 85 | 96 | 99 | 100 | 106 | 120 | 99 | 110 | 120 | 123 | 140 | 150 | 154 | 179 | 190 | 195 | 200 | 206 | 216 | 233 | 255 | 266 | 300 | 322 | 363 | 375 | 380 | 385 | 390 | 415 | 430 | 440 | 450 | 460 | 455 | 465 | 475 | 506
Y150 = 158; %B = 5.3%
Y240 = 366; %B = 4.6%
Average Bias = 5%
محاسبه‌ی نامیزانی؛ مثال
سنجش کورتیزول
برآورد قابل اطمنیان «عدم صحت»

## Slide 165
مثال: حلقه‌های بازی دور کمری
خطای کل مجاز: 10%
حداکثر خرابی قابل قبول: 5%
ارزیابی تولید حلقه‌های 100 سانتی متری:
Mean= 102 cm SD = 3 cm
عملکرد: 95% تولید در فاصله است.
بازه‌ی خطای مجاز
Target: 100
90
110
96 تا 108
95% تولید
Mean:102
96
108
BIAS
Bias = 102 – 100 = 2 cm
Bias = (2/100)x100 = 2%

## Slide 166
Target Value: 104 mg/dL ATE (CLIA): 10%
Mean= 103 SD = 1.5
95% از نتایج گلوکز این آزمایشگاه بین 100 تا 106 است.
104
TV
93.6
114.4
معیار
95% نتایج
103
100
106
Bias
مثال: سنجش ماده مرجع گلوکز
Bias = 103 – 104 = -1 mg/dL
Bias = (-1)/104 = -0.96%

## Slide 167: تصمیم‌گیری در باره‌ی روش
TEa = 10%
Bias = 2%
CV = 3%
هدف
10% +
10% -
2%

## Slide 168: تصمیم‌گیری در باره‌ی روش
TEa = 10%
Bias = 2%
CV = 3%
هدف
10% +
10% -
6%
6%
پذیرفته!
2%

## Slide 169: تصمیم‌گیری در باره‌ی روش
TEa = 30%
Bias = -10%
CV = 7%
هدف
30% +
30% -
ALP
10%
14%
14%
پذیرفته!

## Slide 170: تصمیم‌گیری در باره‌ی روش
TEa = 6%
Bias = 0%
CV = 5%
هدف
6% +
6% -
10%
10%
A1C
ناپذیرفته!

## Slide 171: تصمیم‌گیری در باره‌ی روش
TEa = 6%
CV = 0.5%
Bias = -7.5%
6% +
6% -
1%
1%
A1C
هدف
ناپذیرفته!

## Slide 172
6% +
6% -
A1C
هدف
B = -2%
CV = 1.5%
TAE (TE) = |B | + 2CV
حداکثر خطایی که ممکن است یک نتیجه به دلیل حاصل جمع خطاهای ناشی از نامیزانی و نوسان داشته باشد.
محاسبه خطای سنجشی کل TAE

## Slide 173
فرمول کلی خطای کل
TAE = |B| + Z*SD
%TAE = |%B| + Z*CV
بسته به مقدار مجاز جواب نادرست
Z | مقدار مجاز خرابی
1 | 32%
2 | 5%
3 | 0.3%
 | 0.1%
 | 0.01%
 | 0.0000002%
3.3
3.9
6
TE = |B| + 2SD

## Slide 174: تصمیم‌گیری در باره‌ی روش
پذیرفته
مثال:
1) ارزشیابی سنجش Hb:
B = 4%
CV = 1.5%
TE = 7%
TEa = 6%; TE > TEa
× ناپذیرفته
2) ارزشیابی سنجش T4:
B = 10%
CV = 3%
TE = 16%
TEa = 20%; TE < TEa
پذیرفته

## Slide 175: تصمیم‌گیری در باره‌ی روش
پذیرفته
مثال:
3) ارزشیابی سنجش PT:
B = 5%
CV =6%
TEa = 15%
× ناپذیرفته
2) ارزشیابی سنجش Na:
B = 1%
CV = 0.2%
TEa = 3%
پذیرفته

## Slide 176: عیار سیگما Six metrics
TEa = 30%
Bias = 10%
CV = 4
SM = 5
ALP
اطلاعاتی بیش از گزارش «قبول/مردود»
گزارش «چقدر خوب/چقدربد»
مقدار عددی کیفیت!

## Slide 177
TE = Bias + 2 SD
TE ≤ TEa
عیار سیگما و خطای کل
|
Target
-TEa
+TEa
|
SM = ?
SM = 3.2
DR < 5%

## Slide 178
TE = Bias + 2 SD
TE ≤ TEa
عیار سیگما و خطای کل
Target
-TEa
+TEa
|
SM = 4
DR < 5%

## Slide 179
TE = Bias + 2 SD
TE ≤ TEa
عیار سیگما و خطای کل
Target
-TEa
+TEa
|
SM = 5.3
DR < 5%

## Slide 180
TE = Bias + 2 SD
TE ≤ TEa
عیار سیگما و خطای کل
Target
-TEa
+TEa
|
SM = ?
SM = 2
DR = 5%

## Slide 181
TE = Bias + 2 SD
TE ≤ TEa
عیار سیگما و خطای کل
Target
-TEa
+TEa
|
SM = ?
SM = 2
DR = 5%

## Slide 182
TE = Bias + 2 SD
TE ≤ TEa
عیار سیگما و خطای کل
Target
-TEa
+TEa
|
SM = 2
DR = 5%

## Slide 183
TE = Bias + 2 SD
TE ≥ TEa
عیار سیگما و خطای کل
Target
-TEa
+TEa
|
SM < 2
مردود
DR > 5%

## Slide 184
عیار سیگما و خطای کل
بیشتر از 95% جواب درست
کمتر از 5% جواب نادرست
TE ≤ TEa
SM ≥ 2

## Slide 185
گزینش روش سنجش
ارزشیابی روش
راه انداختن روش
تهیه‌ی دستورکار اجرای معیار
SOP
آموزش
مستند کردن
مراقبت از اجرای خوب
سدکردن راه‌های خراب شدن کار
نصب زنگ هشدار
پایش کیفیت

## Slide 186
مثال:
معدل یک ماه اول سه دانش‌آموز به ترتیب: 18- 17- 14
نوسان: حدود 2 نمره
نمره‌ی قبولی در آخر سال: 12
کدام یک حاشیه‌ی اطمینان بیشتری دارد؟
قبولی کدامیک مطمئن‌تر است؟
مراقبت از کدام یک آسان‌تر است؟
مرز اقدام افت نمره برای هر دانش‌آموز:
4؛ 3؛ 2
تناوب بررسی؟
تعداد افت نمره برای اقدام؟

## Slide 187
ISO 15189:
تضمین کیفیت: آزمایشگاه باید نشان دهد که کیفیت مورد نظر برای نتیجه‌ی آزمایش‌ها به دست می‌آید.
آزمایشگاه شیوه‌هایی را برای آزمایش خواهد برگزید که از نظر کاربرد مورد نظر ارزشیابی شده باشند.
آزمایشگاه شیوه‌هایی را برای پایش کیفیت طراحی خواهد کرد که به دست آمدن کیفیت مورد نظر برای نتیجه‌ها را تایید می‌کند.
معیار 493.1256 CLIA برای شیوه‌های کنترل:
آزمایشگاه باید بر پایه‌ی ویژگی‌های اجرایی که به وسیله‌ی آزمایشگاه تایید یا تعیین شده است تعداد، نوع، و تناوب آزمایش مواد کنترل را تعیین کند.

## Slide 188
پایش کیفیت:
گذاشتن سد سر راه خطرهای خراب شدن کار
گذاشتن زنگ هشدار
پایش کیفیت آماری SQC
طراحی برنامه‌ی پایش کیفیت

## Slide 189: پایش کیفیت
خوب: دست کم 95% از تولید درون مرزهای TEa باشد؛
حداکثر 5% از تولید بیرون از مرزهای مجاز باشد.
بد: بیش از 5% از نتایج بیرون از مرزهای TEa باشد!

## Slide 190
وظیفه پایش کیفیت:
رد کردن عملکرد وقتی که نرخ خطا بیش از نرخ مجاز می‌شود؛ یعنی عیار سیگمای عملکرد کمتر از سیگمای مجاز می‌شود
علت افزایش نرخ خطا (کاهش سیگمای عملکرد):
افزایش عدم صحت
افزایش عدم دقت
عیار سیگما و پایش کیفیت

## Slide 191
SMa = 2
1 - خطای سامانمند (SE): جابجایی کالیبراسیون
QC
TV - TEa
TV
TV + TEa

## Slide 192
TV - TEa
TV
TV + TEa
SMa = 2
QC
2 - خطای اتفاقی (RE): چند برابر شدن عدم دقت

## Slide 193
پایدار؛ تحت کنترل
A
C
B
A
B
C
هر چه از حاشیه دورتر، حاشیه امنیت بیشتر (ایمن‌تر)
هر چه حاشیه امنیت بیشتر، مراقبت کمتر
ناپایدار؛ بیرون از کنترل

## Slide 194
B
- TEa = 93 g/L
Target
100 g/L
+ TEa = 107 g/L
SMa = 2
SM = 7
Safety Margin = 5 SD
SM = 5
SM = 3.5
3 SD
0.5 SD
B = 0
SD = 1 fL
B = 2 fL
SD = 1 fL
B = 3.5 fL
SD = 1.4 fL
مثال:
Hb
TEa = 7%
SMa = 2
هر چه حاشیه امنیت بیشتر، مراقبت کمتر
هر چه از حاشیه دورتر، حاشیه امنیت بیشتر (ایمن‌تر)
هر چه عیار سیگما بالاتر، حاشیه امنیت بیشتر (ایمن‌تر)
هر چه حاشیه امنیت بیشتر، پ ک کمتر
A
C

## Slide 195
B
- TEa = 93 g/L
Target
100 g/L
+ TEa = 107 g/L
SMa = 2
SM = 7
Safety Margin = 5 SD
SM = 5
SM = 3.5
3 SD
0.5 SD
B = 0
SD = 1 fL
B = 2 fL
SD = 1 fL
B = 3.5 fL
SD = 1.4 fL
مثال:
Hb
TEa = 7%
SMa = 2
هر چه سیگما بالاتر،
پایش کیفیت ساده‌تر
A
C

## Slide 196: پایش کیفیت
مثال: سنجش TSH
TEa = 20%
 | عیار سیگما (SM) | شماره
 | 3.8 | 1
 | 2.1 | 2
 | 6.5 | 3
 | 1.75 | 4
 | 8.5 | 5
ناپذیرفته
حفظ کیفیت

## Slide 197: پایش کیفیت
مثال: سنجش T4
TEa = 20%
 | عیار سیگما (SM) | شماره
 | 3.8 | 1
 | 2.1 | 2
 | 6.5 | 3
 | 1.75 | 4
 | 8.5 | 5
ناپذیرفته
آسانی نگهداری خوبیت
20% +
20% -
جاده‌ی TSH
8.5 سیگما
1.75 سیگما
6.5 سیگما
2.1 سیگما
3.8 سیگما

## Slide 198: پایش کیفیت
مثال: سنجش TSH
TEa = 20%
 | عیار سیگما (SM) | شماره
نیمه آسان | 3.8 | 1
سخت | 2.1 | 2
آسان | 6.5 | 3
 | 1.75 | 4
خیلی خیلی آسان! | 8.5 | 5
ناپذیرفته
حفظ کیفیت

## Slide 199
- TEa = 93 g/L
Target
100 g/L
+ TEa = 107 g/L
SMa = 2
SM = 7
Safety Margin = 5 SD
SM = 5
SM = 3.5
3 SD
0.5 SD
SEcrit = SM - 2
SEcrit = 5
SEcrit = 3
SEcrit = 0.5

## Slide 200: پاییدن کیفیت؛ گذاشتن زنگ هشدار
اجزای زنگ آماری:
ماده کنترل
مرزهای پذیرش/رد
معیارهای تفسیر

## Slide 201
ویژگی‌های یک زنگ هشدار ایدآل:
1) هرگاه اشکالی رخ داد زنگ بزند؛ احتمال خطایابی آن 100% باشد
Probability of Error Dtection; Ped = 100%
2) وقتی اشکالی در کار نیست هرگز زنگ نزند؛ احتمال هشدار کاذب آن 0% باشد
Probability of False Rejecion; Pfr = 0%
نداریم!

## Slide 202
ویژگی‌های یک زنگ هشدار عملی:
Ped ≥ 90%
Pfr ≤ 5%

## Slide 203
عوامل دخیل در طراحی پایش کیفیت
وسعت مرز قابل قبول
تعداد سنجش ماده کنترل در هر بار
تعداد قوانین پایش کیفیت
تناوب انجام پایش کیفیت

## Slide 204
Mean
SHIFT
وسعت مرزهای پ ک
3.5 S
3.5 S
Ped = 2.3%
Ped = 15.9%
The tighter QC limit, the higher Ped; the higher Sensitivity
The tighter QC limit, the higher Pfr; the lower Specificity
Ped ≥ 90% & Pfr ≤ 5%
Pfr = 0.05%
Ped = 0.6%
Pfr = 0.27%
Pfr = 4.5%

## Slide 205
تعداد سنجش ماده کنترل N
Rejection Probability of 1:2s for shift = 1 SD |  | 
N | %Ped | %Pfr
1 | 15.9 | 4.6
2 | 29.3 | 8.9
3 | 40.5 | 13
4 | 50 | 17
5 | 87.9 | 20.8

## Slide 206
Rejection Probability of 1:2s for shift = 1 SD |  | 
N | %Ped | %Pfr
1 | 15.9 | 4.6
2 | 29.3 | 8.9
3 | 40.5 | 13
4 | 50 | 17
5 | 87.9 | 20.8
هرچه N بزرگتر، Ped و Pfr بزرگتر
تعداد سنجش ماده کنترل N

## Slide 207
Rejection Probability for shift = 2 SD |  | 
QC plan | %Ped | %Pfr
N2 1:3s | 12.8 | 0.5
N2 1:3s/2:2s/R4 | 40.6 | 2
N4 1:3s/2:2s/R4s/4:1s | 74.6 | 5
N6 1:3s/2of3:2s/R4s/3:1s/6x | 96.8 | 7
قواعد چند-قانونی خطایابی بالا با رد کاذب قابل تحمل دارند
قواعد چند-قانونی برای عیار سیگمای کمتر از 4.5 لازم است
Rejection Probability of 1:2s for shift = 2 SD |  | 
N | %Ped | %Pfr
1 | 50 | 4.6
2 | 75 | 8.9
3 | 87.5 | 13
4 | 93.8 | 17
6 | 98.4 | 24.4
تعداد قوانین؛ چند-قانونی در برابر تک-قانونی

## Slide 208
- TEa = 93 g/L
+ TEa = 107 g/L
SM = 7
SM = 5
SM = 3.5
3 SD
1.5 SD
B = 0
SD = 1 fL
B = 2 fL
SD = 1 fL
B = 3.5 fL
SD = 1 fL
SEcrit = SM - 2
SEcrit = 5
SEcrit = 2
SEcrit = 1.5

## Slide 209
Chart: 
 | -0.019947 | 0.45878
 | -0.019947 | 0.41889
 | -0.019947 | 0.41889
Mean | -0.019947 | 0.41889
بررسی ویژگی‌های قانون پایش کیفیت مثال: 1:3s; N=1

## Slide 210
Chart: 
 | -0.019947 | 0.45878
 | -0.019947 | 0.41889
 | -0.019947 | 0.41889
Mean | -0.019947 | 0.41889
0.13%
0.13%
%PReject | SE (SD)
0.26 | 0

## Slide 211
Chart: 
 | -0.019947 | 0.45878
 | -0.019947 | 0.41889
 | -0.019947 | 0.41889
 | 0.23937 | 0.23937
Mean | -0.019947 | 0.41889
%PReject | SE (SD)
0.26 | 0
0.62 | 0.5
0.02%
0.62%

## Slide 212
Chart: 
 | -0.019947 | 0.45878
 | -0.019947 | 0.41889
 | -0.019947 | 0.41889
 | 0.23937 | 0.23937
Mean | -0.019947 | 0.41889
%PReject | SE (SD)
0.26 | 0
0.62 | 0.5
2.27 | 1
0.00%
2.27%

## Slide 213
Chart: 
 | -0.019947 | 0.45878
 | -0.019947 | 0.41889
 | -0.019947 | 0.41889
 | 0.23937 | 0.23937
Mean | -0.019947 | 0.41889
%PReject | SE (SD)
0.26 | 0
0.62 | 0.5
2.27 | 1
6.7 | 1.5
6.47%

## Slide 214
Chart: 
 | -0.019947 | 0.45878
 | -0.019947 | 0.41889
 | -0.019947 | 0.41889
 | 0.23937 | 0.23937
Mean | -0.019947 | 0.41889
%PReject | SE (SD)
0.26 | 0
0.62 | 0.5
2.27 | 1
6.7 | 1.5
15.9 | 2
15.9%

## Slide 215
Chart: 
 | -0.019947 | 0.45878
 | -0.019947 | 0.41889
 | -0.019947 | 0.41889
Mean | -0.019947 | 0.41889
0.00
30.8
%PReject | SE (SD)
0.26 | 0
0.62 | 0.5
2.27 | 1
6.7 | 1.5
15.9 | 2
30.8 | 2.5
30.8%

## Slide 216
Chart: 
 | -0.019947 | 0.45878
 | -0.019947 | 0.41889
 | -0.019947 | 0.41889
Mean | -0.019947 | 0.41889
%PReject | SE (SD)
0.26 | 0
0.62 | 0.5
2.27 | 1
6.7 | 1.5
15.9 | 2
30.8 | 2.5
50

## Slide 217
Chart: 
 | -0.019947 | 0.45878
 | -0.019947 | 0.41889
 | -0.019947 | 0.41889
Mean | -0.019947 | 0.41889
%PReject | SE (SD)
0.26 | 0
0.62 | 0.5
2.27 | 1
6.7 | 1.5
15.9 | 2
30.8 | 2.5
50 | 3
50

## Slide 218
Chart: 
 | -0.019947 | 0.45878
 | -0.019947 | 0.41889
 | -0.019947 | 0.41889
Mean | -0.019947 | 0.41889
%PReject | SE (SD)
0.26 | 0
0.62 | 0.5
2.27 | 1
6.7 | 1.5
15.9 | 2
30.8 | 2.5
50 | 3
84.1 | 4
84.1

## Slide 219
Chart: 
 | -0.019947 | 0.45878
 | -0.019947 | 0.41889
 | -0.019947 | 0.41889
Mean | -0.019947 | 0.41889
%PReject | SE (SD)
0.26 | 0
0.62 | 0.5
2.27 | 1
6.7 | 1.5
15.9 | 2
30.8 | 2.5
50 | 3
84.1 | 4
93.3 | 4.5

## Slide 220
Chart: 
 | -0.019947 | 0.45878
 | -0.019947 | 0.41889
 | -0.019947 | 0.41889
Mean | -0.019947 | 0.41889
%PReject | SE (SD)
0.26 | 0
0.62 | 0.5
2.27 | 1
6.7 | 1.5
15.9 | 2
30.8 | 2.5
50 | 3
84.1 | 4
93.3 | 4.5
97.7 | 5

## Slide 221
Chart: 
 | -0.019947 | 0.45878
 | -0.019947 | 0.41889
 | -0.019947 | 0.41889
Mean | -0.019947 | 0.41889
%PReject | SE (SD)
0.26 | 0
0.62 | 0.5
2.27 | 1
6.7 | 1.5
15.9 | 2
30.8 | 2.5
50 | 3
84.1 | 4
93.3 | 4.5
97.7 | 5
99.4 | 5.5

## Slide 222
Probability of Error Detection
Chart: 
| 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5
Power Graph | 0.26 | 0.62 | 2.27 | 6.7 | 15.9 | 30.8 | 50 | 84.1 | 93.3 | 97.7 | 99.4
%PReject | SE (SD)
0.26 | 0
0.62 | 0.5
2.27 | 1
6.7 | 1.5
15.9 | 2
30.8 | 2.5
50 | 3
84.1 | 4
93.3 | 4.5
97.7 | 5
99.4 | 5.5
Probability of False Rejection
Pfr
0.26%

## Slide 223
Chart: 
| 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5
Power Graph | 0.26 | 0.62 | 2.27 | 6.7 | 15.9 | 30.8 | 50 | 84.1 | 93.3 | 97.7 | 99.4
%PReject | SE (SD)
0.26 | 0
0.62 | 0.5
2.27 | 1
6.7 | 1.5
15.9 | 2
30.8 | 2.5
50 | 3
84.1 | 4
93.3 | 4.5
97.7 | 5
99.4 | 5.5

## Slide 224: Power Graphs: Tool for choosing appropriate QC
12%
100%
75%
1.5
5.0
Example
SMa = 2
SM=7, SEcrit=5
SM=5, SEcrit=3
SM=3.5, SEcrit=1.5
Probability of Error Detection, Ped
Q: Appropriate Ped?
A: Ped ≥ 90% & Pfr ≤ 5
Q: For which performance is this QC appropriate?
Pfr = 0.3%
A
B
C
1:3s, N=1, R=1

## Slide 225: Power Graphs
Example
A1C in routine testing
SMa = 2
SM=7
SM=5
SM=3.5
2.0
3.0
4.0
5.0
7.0
6.0
Sigma Scale for SMa = 2
<50%
SMa
A
B
C

## Slide 226: Power Graphs
Example
A1C in
SMa =
SM=7
SM=5
SM=3.5
4.0
5.0
7.0
6.0
Sigma Scale for SMa = 2
<20%
Clinical Trials
4
8.0
SMa

## Slide 227: نمودار توان
Pfr
Ped = 95%
Ped = 35%

## Slide 228: CLSI C24-A3. Statistical Quality Control for Quantitative Measurement Procedures. 2006
SM
3
4
5
6

## Slide 229
1.65
3
4
5
6
Hb A2: ATE = 6% ; B = 0% ; CV= 0.9%
SM = 6.7
B = 1% ; CV= 1.4%
SM = 3.6

## Slide 230
1.65
3
4
5
6
Hb A2: ATE = 6% ; B = 0% ; CV= 0.9%
SM = 6.7
B = 1% ; CV= 1.4%
SM = 3.6

## Slide 231
1.65
3
4
5
6
MCHC: ATE = 6% ; B = 2% ; CV= 3%
SM = 1.3

## Slide 232
1.65
3
4
5
6
TSH: ATE = 20% ; B = 5% ; CV= 7%
SM = 2.2
سنجش دوتایی B = 5% ; CV= 4.9%
SM = 3.1
در هر دو حالت، قانونی با خطایابی 90% جود ندارد!
؟

## Slide 233
تهیه‌ی برنامه‌ی پایش کیفیت با توجه به توان خطایابی معیار انتخاب شده
پایش کیفیت:
پیشگیری از خرابی
زنگ هشدار آماری برای خطر باقیمانده
برنامه‌ی پایش کیفیت:
ایجاد توازن بین بخش آماری و غیرآماری

## Slide 234
1.65
3
4
5
6
B = 1% ; CV= 2%
SM = 2.5
B = 1.2% ; CV= 1.4%
SM = 2.7
B = 0% ; CV= 1.3%
SM = 4.6
MCV: ATE = 6

## Slide 235: روند تهیه‌ی برنامه‌ی پایش کیفیت:
≥ 90%
راهکار HI-Ped
را برگزینید
راهکار Mod-Ped
را برگزینید
راهکار Low-Ped
را برگزینید
50 - 90%
< 50%
Ped ?

## Slide 236: راهکار پایش کیفیت سنجش (AQCS)
Hi-Ped
90%
Mod-Ped
50%
هزینه‌های پایش کیفیت آماری حداقل کنید
هزینه‌های پ ک غیرآماری حداقل کنید
هزینه‌های پ ک آماری حداکثر کنید
هزینه‌های پ ک غیرآماری حداکثر کنید
کارکرد روش را بهبود دهید
پ ک را با توجه به پایداری روش مطلوب کنید
پ ک با داده‌های بیماران را بیفزایید
کاربر مناسب بگمارید
هزینه‌های پ ک آماری حداکثر کنید
Low-Ped
<50%
هزینه‌های پ ک غیرآماری حداکثر کنید
کارکرد روش را بهبود دهید
مستند کردن: نوشتن برنامه‌ی پایش کیفیت

## Slide 237: راهکار سرانگشتی وستگارد برای انتخاب AQCS بسته به کیفیت اجرا
6 سیگما:
N = 2
معیار: 3.5s یا 3.s
5 سیگما:
N = 2
معیار : 3s برای بالای 5 سیگما و 2.5s برای زیر 5 سیگما
4 سیگما:
N = 4
معیار : 2.5s یا «چندقانونی»؛ چندقانونی بهتر است و می‌توان از مزیت افزودن قانون "پس‌نگر" نیز بهره‌مند شد.

## Slide 238: راهکار سرانگشتی وستگارد برای انتخاب AQCS بسته به کیفیت اجرا
زیر 4 سیگما:
حداکثر QC ممکن:
N=6; 1:3s/2ofs:2s/R4s/3:1s/6X; Pfr=6-7%
حداکثر نگهداری پیشگیرانه
بررسی‌های اختصاصی دستگاه و کارکرد
باتجربه‌ترین کارمند

## Slide 239
توصیه‌ی Bio-Rad به مشتریانش برای پایش کیفیت RIQC
کنفرانس AACC/ASCLS – آگوست 2013 (شهریور 92)
کیفیت بیش از 6 سیگما: 1 کنترل در روز
کیفیت 4 تا 6 سیگما: 2 کنترل در روز
کیفیت 3 تا 4 سیگما: 4 کنترل در روز
کیفیت کمتر از 3 سیگما: 9 کنترل در روز؛ نمونه‌های بیماران دوبار آزمایش شود و میانگین گرفته شود.

## Slide 240
ج اُ وستگارد:
هیچ قانون QC یکتایی که به کار همه‌ی روش‌ها بیاید وجود ندارد؛ حتا قانون وستگارد!
Doing Right QC Right!
1:3s
2:2s
R4s
8X
4:1s
1:3s
2of3:2s
R4s
6X
3:1s
N = 2
N = 3
6σ
5σ
4σ
3σ
Basic Quality Management Systems; 2014
Westgard Sigma RuleTM
Data
SQC
13s
22s
R4s
41s
6X
Take Corrective Action
Report Results
No
6σ
5σ
4σ
3σ
No
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
N=2
Run
Size
1000
N=2
Run
Size
450
N=4
Run
Size
200
N=6
Run
Size
45
No
Westgard Sigma Rules® with Run Sizes
Establishing Evidence-Based Statistical Quality Control J. O. Westgard, S. Westgard. Am J Clin Pathol 2018;XX:1-7

## Slide 241: شاد باشید

## Slide 242
intermediate precision – measurement precision under a set of intermediate precision conditions of measurement (JCGM 200:2012).{
intermediate precision conditions – conditions where test results or measurement results are obtained with the same method, on identical test/measurement items in the same test or measurement facility, under some different operating conditions; NOTE 1: There are four elements to the operating conditions: time, calibration, operator, and equipment (ISO 353 4 -2){1011}; NOTE 2: The changed elements in operating conditions must be noted; this could include precision estimates commonly called, for example “between-run,” “within-day,” “between-day,” “within-device,” and “within-laboratory.”
repeatability condition (of measurement) – condition of measurement, out of a set of conditions that includes the same measurement procedure, same operators, same measuring system, same operating conditions and same location, and replicate measurements on the same or similar objects over a short period of time (JCGM 200:2012)

## Slide 243
reproducibility (measurement) – measurement precision under reproducibility conditions of measurement (JCGM 200:2012){910}; NOTE 1: Relevant statistical terms are given in ISO 5725-1{1617} and ISO 5725-2{3} (JCGM 200:2012){910}; NOTE 2: More broadly defined as the agreement between repeated measurements on the same specimen under different conditions; NOTE 3: The closeness of the agreement between the results of measurements of the same measurand, where the measurements are carried out under changed conditions; NOTE 4: Changed conditions may include principle or method of measurement, observer, measuring instrument, location, conditions of use, and time.
reproducibility condition (of measurement) – condition of measurement, out of a set of conditions that includes different locations, operators, measuring systems, and replicate measurements on the same or similar objects (JCGM 200:2012){910}; NOTE 1: A specification should give the conditions changed and unchanged, to the extent practical (JCGM 200:2012){910}; NOTE 2: The changed conditions may refer to different lots, runs, time (day), technicians, etc.; NOTE 3: In chemistry, the terms “between-laboratories,” “interlaboratory,” or “among-laboratories precision” condition of measurement are sometimes used to designate this concept.

## Slide 244
within-laboratory imprecision condition (of measurement) - condition of measurement, out of a set of conditions that includes the same measurement procedure, same laboratory, and replicate measurements on the same or similar objects over an extended period of time, but may include other conditions involving changes (JCGM 200:2012){910} NOTE 1: The changes can include new calibrations, calibrators, operators, and measuring systems (JCGM 200:2012){910}; NOTE 2: A specification for the conditions should contain the conditions changed and unchanged, to the extent practical (JCGM 200:2012){910}

## Slide 245
When the precision of a single run is considered, it is called "within-run precision." "Repeatability" is measured when all components are held essentially the same (single run, operator, lot, calibration, etc.). "Reproducibility" is measured when all components are varied (multiple runs, days, operators, lots, etc.).
When just some components are varied, "intermediate precision" is measured.

## Slide 246
However, these [EQA] assessments are retrospective and should never be used as a replacement for IQC.
[EQA is kind of Q. Assessment]

## Slide 247
reproducibility (measurement) - measurement precision under reproducibility conditions of measurement
under changed conditions of measurement; NOTE 4: Changed conditions may include principle or method of measurement, observer, measuring instrument, location, conditions of use, and time; NOTE 5: In chemistry, the terms “between-laboratories,” “interlaboratory,” or “among-laboratories precision condition of measurement” are sometimes used to designate this concept; NOTE 6: Several types of reproducibility often are used in laboratory medicine: “between-assay,” “between-run,” “interassay,” “inter-run”, and “interlaboratory” precision. The operative conditions should always be specified.